设计输入

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 （可根据需求添加行数） |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

修订记录

| 版本 | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 | 修订人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | 新增 |  |  |

- 目录

1. 目的	1

2. 范围	1

3. 术语定义	1

4. 参考文档	1

5. 产品描述	1

5.1. 结构组成	1

5.2. 工作原理	1

5.3. 产品特点	1

5.4. 预期用途	1

6. 用户环境	1

6.1. 环境与用户	1

6.2. 市场	1

7. 用户需求	1

7.1. 功能类需求	1

7.2. 数据与界面需求	1

7.3. 信息与互联需求	1

7.4. 可用性需求	1

7.5. 安全性和管理需求	1

7.6. 预期用途需求	1

7.7. 可用性需求	1

7.8. 安全性和管理需求	1

7.9. 预期用途需求	1

目的

本文档为贴片式胰岛素泵的需求规格进行定义。

适用范围

适用于本公司一次性贴敷式、无管路、可无线控制的贴片式胰岛素泵整机系统的设计开发活动。

定义

ID：需求唯一编号，每条需求对应一个ID。

SR：Specifications of Requirements，需求规格。

法规与标准要求

《医疗器械监督管理条例》（国务院739号令）

胰岛素泵注册审查指导原则

ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系

IEC 60601-1:2012 医用电气设备 通用安全要求

IEC 60601-1-2:2014 医用电气设备 电磁兼容通用要求

IEC 60601-2-24:2012 输液泵专用安全要求

YY 0451-2018 一次性使用输注泵

YY/T 0298-2016 医用输液泵、注射泵通用技术条件

ISO 14971:2019 医疗器械风险管理

《医疗器械软件注册审查指导原则》

《医疗器械网络安全注册审查指导原则》

..........

物理性能

ID :  SR 1

泵体尺寸不超过xx mm（L）*xx mm（W）*xx mm（H）

ID :  SR 2

泵体重量不得超过xx g

ID :  SR 3

储液器容量≥x mL

ID :  SR 4

储液器重量不得超过xx g

输注精度性能

ID :  SR 5

基础输注速率范围：xxU/h～xxU/h，可调步长xxU/h；基础输注精度：≤±5%（额定速率下）；

ID :  SR 6

大剂量输注剂量范围：xxU～xxU，可调步长xxU；大剂量输注精度：≤±3%（额定剂量下）；

ID :  SR 7

无空输、漏输、多输现象，长时间连续输注速率稳定，无明显漂移。

储药仓性能

ID :  SR8

药仓密封性良好，装配后无漏液、无气泡积存，可正常排气；

ID :  SR9

一次性药仓无菌、无热源、无致敏物质。

贴敷与佩戴性能

ID :  SR10

粘贴胶层采用医用低敏胶，适配人体皮肤，长期佩戴无明显红肿、瘙痒、过敏刺激；

ID :  SR11

常温正常佩戴附着力牢固，日常行走、弯腰、轻度运动不脱落；

ID :  SR12

拆卸温和，无胶残留、不撕扯皮肤，适配长期重复贴敷使用。

数据与界面

ID :  SR 13

已安装软件的移动计算机终端可以显示输注情况。

ID :  SR 14

监测、报警性能

（1）电池相关性能，如低电量、电池耗尽等。

（2）阻塞报警性能。

（3）其他报警清单和报警性能。

易用性

ID :  SR 15

参考 YY∕T 1474-2016 医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用。

产品参照IEC 60601-1-11:2015家用医疗器械标准。

ID :  SR 16

通过简易操作植入。

ID :  SR 17

泵为易握持设计。

ID :  SR 18

提供明确的标识。

ID :  SR 19

详细易懂的操作指引等。

灭菌

ID :  SR 20

进行灭菌包装设计，支持EO方式，一次性使用，无菌保证水平要求达到10-6。

网络安全

ID :  SR 21

无线传输数据保密及有效性。

ID :  SR 22

当x套产品系统近距离工作时，不会导致任何危险，数据不会相互串扰。

ID :  SR 23

符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》。

包装

ID :  SR 24

采用纸塑袋包装。

ID :  SR 25

传感器套装采用纸盒包装，附带说明书。

ID :  SR 26

最后采用瓦楞纸箱包装。

标贴

ID :  SR 27

产品标签包含安全标示，注意事项，使用时间。

ID :  SR 28

提供中国（简体中文）标签。

ID :  SR 29

主标贴中要有产品预期使用寿命的宣称。。

ID :  SR 30

需要提供主标贴，至少包含以下内容：产品名称、规格型号、序列号、公司信息。

ID :  SR 31

提示用户查阅手册标识。

随机文档

ID :  SR 32

说明书，受检者希望产品说明书中包含禁忌症，详细的使用指导，适用范围及条件，电磁兼容信息，家用情况说明。

ID :  SR 33

快速操作指南。

ID :  SR 34

合格证。

法规、标准要求

电气安全

ID :  SR 35

根据 GB9706.1安全分类

生物兼容性

ID :  SR 36

应根据GB/T 16886.1-2011（等同于ISO 10993-1:2009）对预期和患者接触的设备部件和附件进行生物学评价，应提供合法的证明文件或进行生物学试验。

存储环境

ID :  SR 37

存贮温度为℃~℃，环境湿度％-％RH。

有效期

ID :  SR 38

产品使用寿命为 xx个月。

运输

ID :  SR 39

 符合ISTA运输测试程序2A堆码试验、振动试验和跌落试验的要求。

 ISTA 2A：预处理试验，抗压试验，随机振动试验，自由跌落试验，随机振动试验。

ID :  SR 40

 符合GB/T14710:2009中关于运输试验的要求。

GB/T14710：三级公路，200km，40km/h

EMC

ID :  SR 41

 电磁发射水平应符合GB 4824-2013中1组B类的要求，分类如下：

 辐射发射：。

 传导发射：。

 谐波电流：。

ID :  SR 42

 抗扰度水平：

