| 文件类型 Document Type | 开发文档 R&D Document |  | 保密密级 Confidentiality | 机密 Confidential |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 Document No. | KF-SAP1-02-0001 |  |  |  |  |
| 文件版本 Document Version | V1.0 |  |  |  |  |
| 适用范围 Applicable Scope | 混合闭环胰岛素输注系统软件（SAP1） |  |  |  |  |
| 软件系统需求规范 |  |  |  |  |  |
| 相关文档 Related Documents |  |  |  |  |  |
| 文件编号 Document No. |  | 文件名称 Document Name |  |  | 版本 Version |
| KF-SAP1-01-0001 |  | 用户需求 |  |  | V1.0 |

| 编制人员 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人员 |  | 日期 |  |
| 批准人员 |  | 日期 |  |

修订记录

Revision History

| 版本 Version | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 Description | 修订人 Revised By | 生效日期 Effective Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | / | 创建Initial version | 樊宗岳 | 2024.07.28 |

目录

1.  概述	5

1.1.	目的	5

1.2.	系统范围	5

2.	软件需求	5

2.1.	系统功能	5

2.1.1.	混合闭环胰岛素输注系统软件手表端app	5

2.1.1.1.	运行环境	5

2.1.1.2.	用户访问控制	6

2.1.1.3.	用户界面	6

2.1.1.3.1.	首页	6

2.1.1.3.2.	常用功能界面	7

2.1.1.4.	设置向导	7

2.1.1.5.	软件初始化	7

2.1.1.6.	信息录入	7

2.1.1.7.	数据管理	8

2.1.1.8.	系统设置	8

2.1.1.9.	消息提示	8

2.1.1.10.	胰岛素输注	9

2.1.1.11.	胰岛素输注历史记录查看	10

2.1.1.12.	实时监测	10

2.1.1.13.	暂停输注	10

2.1.1.14.	排气功能	10

2.1.1.15.	胰岛素输注模式选择	10

2.1.1.15.1.	开环模式	10

2.1.1.15.2.	闭环模式	11

2.1.1.16.	设备连接管理	11

2.1.1.17.	开机自检	11

2.1.1.18.	血糖监测提醒功能	12

2.1.1.19.	报警功能	12

2.1.1.19.1.	高优先级	12

2.1.1.19.1.1.	严重低血糖	12

2.1.1.19.1.2.	持续高血糖	12

2.1.1.19.2.	中优先级	12

2.1.1.19.2.1.	CGM断开连接	12

2.1.1.19.2.2.	CGM异常	13

2.1.1.19.2.3.	CGM已失效	13

2.1.1.19.2.4.	胰岛素泵断开连接	13

2.1.1.19.2.5.	漏液	13

2.1.1.19.2.6.	手表电量不足	13

2.1.1.19.3.	提醒	13

2.1.1.19.3.1.	CGM即将失效	13

2.1.1.19.3.2.	高血糖提醒	14

2.1.1.19.3.3.	低血糖提醒	14

2.1.1.19.3.4.	即将出现低血糖	14

2.1.1.19.3.5.	泵设置已更新	14

2.1.2.	混合闭环胰岛素输注系统软件手机端app	15

2.1.2.1.	运行环境	15

2.1.2.2.	用户访问控制	15

2.1.2.3.	用户界面	16

2.1.2.4.	信息录入	16

2.1.2.5.	数据管理	16

2.1.2.6.	系统设置	16

2.1.2.7.	扫一扫	17

2.1.2.8.	数据同步	17

2.1.2.9.	参数设置	17

2.1.2.10.	数据回顾	18

2.1.2.11.	开机自检	18

2.1.2.12.	消息提示	18

2.2.	数据连接方式	19

2.3.	系统内软件间的数据流通	19

2.4.	性能效率	19

2.5.	网络安全	19

2.5.1.	自动注销	19

2.5.2.	审核	20

2.5.3.	授权	20

2.5.4.	节点鉴别	20

2.5.5.	人员鉴别	20

2.5.6.	连通性	21

2.5.7.	系统加固	21

2.5.8.	数据完整性与真实性	21

2.5.9.	数据备份和灾难恢复	21

2.5.10.	数据存储保密性和完整性	22

2.5.11.	数据传输保密性	22

2.5.12.	数据传输完整性	22

2.5.13.	网络安全补丁升级	22

2.5.14.	现成软件清单	23

2.5.15.	现成软件维护	23

2.5.16.	网络安全指导	23

2.5.17.	网络安全特征配置	23

2.5.18.	恶意软件探测与防护	23

2.6.	标准和法规需求	23

1.  概述

  - 目的

为了明确混合闭环胰岛素输注系统软件的需求，更好地组织软件开发与测试，撰写了本软件需求规范。

  - 系统范围

混合闭环胰岛素输注系统软件，产品型号为SAP1，包括混合闭环胰岛素输注系统软件手表端app（以下简称“手表端app”）、混合闭环胰岛素输注系统软件手机端app（以下简称“手机端app”）两个模块。

- 软件需求

  - 系统功能

    - 混合闭环胰岛素输注系统软件手表端app

      - 运行环境

- 软件运行配置：软件支持运行于Android 9及兼容版本的系统。

- 软件运行于安卓智能手表，参考《移动医疗器械注册技术审查指导原则》，硬件配置要求为：

主频：不低于1.7Ghz；

内存：不低于1GB；

存储：不低于32GB；

显示屏尺寸：不小于1.75英寸；

显示屏分辨率：不低于372*430；

电池容量：不低于350mAh；

屏幕最大亮度：不低于40 cd/m2；

其他功能要求：具有环境光检测功能、显示屏亮度自动及手动调节功能；

- 架构：C/S。

- 网络条件：带宽不低于5Mbps，支持广域网，传输协议：蓝牙、Wi-Fi、蜂窝移动网络（若适用）。

- 服务器最低配置：CPU 4核2.5GHz，内存32GB，存储200GB，操作系统CentOS 7，网络带宽5Mbps；数据库：MySQL 8.0。

      - 用户访问控制

- 软件采用账号登录认证的方式进行用户访问控制，使用已登录账号的手机端app扫码登录。

      - 用户界面

- 提供图文用户界面，易于理解和操作。

- 软件提供两个一级界面，包括首页及常用功能界面。

        - 首页

- 展示以下信息：

- 最近4小时内的血糖曲线以及期间的胰岛素输注剂量柱状图；

- CGM最近一次的血糖读数；

- 开/闭环状态、暂停输注状态；

- 目标血糖值；

- 高/低血糖提醒触发阈值；

- 当前的活性胰岛素存量（IOB）；

- 报警提示信息（若有）。

        - 常用功能界面

- 用户可在常用功能页面进行胰岛素输注、CGM设备连接管理、暂停输注、胰岛素泵排气、指血记录、大剂量记录查看、报警记录查看、闭环数据同步等操作，且可进入设置页面查看并修改软件参数、提醒开关等设置。

      - 设置向导

- 用户可在设置向导界面中完成用户协议及隐私政策阅读并同意、权限授予、账号登录等操作，并对主要的可配置参数进行设置，包括血糖显示单位、目标血糖线、安全血糖值、单次大剂量输注上限、IOB上限、高低血糖提醒开关及触发阈值、基础率配置文件等。

      - 软件初始化

- 首次进入软件时，在设置向导中展示用户协议、隐私政策，并进行账号登录、权限请求等。

      - 信息录入

- 由于闭环控制算法初始化及胰岛素泵默认基础率（开环模式下的基础率）配置的需要，新用户需在首次进入软件后的设置向导中输入【体重】或【胰岛素敏感系数（ISF）+基础率】，用户之后也可在常用功能界面中的【设置】->【配置文件设置】中进行更改。

- 用户可以在常用功能界面中的【指血记录】中记录指尖血糖测试的时间及读数，并可在其中查看过往的记录。

      - 数据管理

- 用户可对录入的个人信息进行更改。

- 可以对历史血糖以及胰岛素输注记录等健康数据进行展示、存储，并可通过服务器将健康数据同步到配对的手机端app中以方便进行回顾查看。

      - 系统设置

- 可以查看软件名称等信息。

- 可以查看软件版本及检查软件版本更新。

- 可以清除缓存。

- 可以查看用户协议和隐私政策，并可对隐私政策授权进行撤回。

      - 消息提示

- 数据验证提示：如果用户未填写必填项或填写内容不符合规范，则弹出提示。

- 应用权限获取提示，包括本地存储权限、蓝牙权限、读取附近的设备权限等。

- 连接CGM时，若用户输入错误的连接码，则弹出提示。

- 连接胰岛素泵时，若用户输入了错误的连接码，则弹出提示。

- 连接胰岛素泵成功之后，弹出提示：请确保通过手表或手机端app进行泵的相关设置更改及大剂量输注等操作，否则软件将无法跟踪配置的变化。

- 用户进行大剂量胰岛素输注、胰岛素泵排气、授权撤回等操作时，弹出二次确认提示。

- 大剂量输注及胰岛素泵排气过程中，可以实时显示输注/排气进度。

- 暂停输注状态的开启及关闭时均有提示。

      - 胰岛素输注

- 提供大剂量胰岛素手动输注功能，用户可在手表端app中指定输注剂量后进行输注。

- 添加对于大剂量输注剂量的限制，包括：单次大剂量输注上限以及IOB上限，这两个上限值均可在设置中在一定范围内调整。

- 为方便用户在输注时区分餐食输注和矫正输注，同时考虑到算法可以利用“是否为餐食输注”这一信息更好地对葡萄糖产生率进行估计，在胰岛素输注界面提供这两个选项供用户点选。

- 考虑到方波输注功能对于部分用户为刚需，加入方波输注的功能，用户在餐时输注时可选择方波输注，选择方波输注后，需要设置方波输注的时长。方波输注过程中在软件首页显示输注进度、剩余剂量及时长，用户可通过点击首页中方波输注进度的部分，经二次确认后中止方波输注。

      - 胰岛素输注历史记录查看

- 提供大剂量输注历史查看功能，在列表中展示大剂量输注的时间、剂量及类型（餐食输注/矫正输注/方波输注，若为方波输注，则额外显示输注实际的持续时长）。

      - 实时监测

- 提供数据主动读取显示的功能，每5min显示一笔数据

- 支持用户查看最新一笔以及最近4h内的血糖读数

      - 暂停输注

- 支持暂停系统的全部输注一定时长（用户指定时长，需二次确认），倒计时结束后自动恢复输注

      - 排气功能

- 手表端app提供排气功能的入口，用户可在此处方便地进行胰岛素泵的排气，排气指令执行之前也应进行二次确认。排气前，判断是否已暂停全部输注，若没有，则通过弹窗确认的形式引导用户开启输注暂停，在排气完成后，同样通过弹窗确认的方式引导用户恢复输注。此外，在此界面提醒用户勿使用此功能进行胰岛素输注，若要进行胰岛素输注，请使用【胰岛素输注】。

      - 胰岛素输注模式选择

- 提供开环及闭环胰岛素输注模式，用户可根据需要进行切换。

        - 开环模式

- 软件提供开环模式，该模式下，胰岛素泵按照用户配置的基础率进行胰岛素输注。

- 开环模式期间闭环控制算法仍在运行，可在运行中对算法参数进行实时调节优化。

        - 闭环模式

- 开启闭环模式之前需要确保手表端app已与正常工作的传感器以及胰岛素泵连接，若软件检测到未连接至CGM及胰岛素泵，将不允许用户开启闭环模式。

- 新用户完成产品佩戴及系统初始化配置后的前48h内，若要开启闭环模式，弹出提示，告知用户闭环模式在48h后开启效果更佳，用户也可选择忽略此提示，直接开启闭环。

- 闭环模式下，手表端app基于从CGM获取的血糖读数，使用内置的自研闭环算法计算当前血糖情况下合适的胰岛素输注量，并将输注指令发送至胰岛素泵，以通过对胰岛素输注剂量的自动调节（增加、减少、维持或暂停）将用户的血糖水平尽量控制到合理的范围内。且用户可在一定范围内设定期望的目标血糖值。

      - 设备连接管理

- 手表端app提供CGM及胰岛素泵连接管理的功能，可通过输入连接码连接CGM及胰岛素泵；可查看已连接CGM的蓝牙号、剩余可用时间；可查看已连接胰岛素泵的蓝牙名称、剩余电量及固件信息等。

      - 开机自检

- 首次打开手表端app时进行软件运行环境检测，若不符合要求则弹出提示。

      - 血糖监测提醒功能

- 提供高低血糖提醒功能，高低血糖提醒触发阈值及提醒开关可根据用户需求设置。

      - 报警功能

- 报警功能的设计需符合YY 9706.108-2021标准中的相关要求。

- 对报警按照紧迫程度及延迟响应可能造成后果的严重程度进行分级，报警包括高、中优先级，对于低优先级，我们定义为提醒；不同的报警提示框中应简明扼要地给出报警名称，点击之后可进入详情页面，其中写明报警触发的原因，若适用，给出异常期间系统的响应以及建议用户采取的措施提示。

        - 高优先级

          - 严重低血糖

- 最新一笔CGM血糖读数低于3mmol/L（54mg/dL），手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - 持续高血糖

- 输注成功的情况下，CGM的血糖读数连续30min以上高于13.3mmol/L（240mg/dL），手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

        - 中优先级

          - CGM断开连接

- 手表端app与CGM的连接断开超过30分钟，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - CGM异常

- 手表端app连接的CGM出现故障，无法获取血糖数据，需要更换，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - CGM已失效

- 手表端app连接的CGM已达到最大的使用期限，需要更换，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - 胰岛素泵断开连接

- 手表端app与胰岛素泵之间的连接断开超过30min，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - 漏液

- 手表端app的算法检测到胰岛素敏感系数的快速减小（减小大于70%），意味着可能发生漏液，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - 手表电量不足

- 手表的剩余电量低于25%，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

        - 提醒

          - CGM即将失效

- 手表端app连接的CGM将在1小时后失效，手表端app进行报警，包括报警消息框，结合声音及振动信号。

          - 高血糖提醒

- 高血糖提醒的开关及阈值设置应可区分白天与夜间时段。

- CGM的最新一笔血糖度数高于用户设置的相应时段的高血糖提醒触发阈值，手表端app发出提醒，包括提醒消息框，结合声音及振动信号。

          - 低血糖提醒

- 低血糖提醒的开关及阈值设置应可区分白天与夜间时段。

- CGM的最新一笔血糖度数低于用户设置的相应时段的低血糖提醒触发阈值，手表端app发出提醒，包括提醒消息框，结合声音及振动信号。

          - 即将出现低血糖

- 手表端app中的算法预测用户将出现低血糖，手表端app进行提醒，包括提醒消息框，结合声音及振动信号。

          - 泵设置已更新

- 手表端app检测到胰岛素泵上的设置与手表端app本地的设置不一致，手表端app提醒提醒，包括提醒消息框，结合声音及振动信号。

    - 混合闭环胰岛素输注系统软件手机端app

      - 运行环境

- 软件运行配置：软件支持运行于Android 9.1及兼容版本的系统。

- 软件运行于安卓手机，参考《移动医疗器械注册技术审查指导原则》，硬件典型配置要求为：

主频：2.4Ghz；

内存：4GB；

存储：64GB；

显示屏尺寸：5.15英寸；

显示屏分辨率：1920*1080；

电池容量：不低于3200 mAh；

屏幕最大亮度：不低于150 cd/m2；

其他功能要求：具有环境光检测功能、显示屏亮度自动及手动调节功能。

- 架构：C/S。

- 网络条件：带宽不低于5Mbps，支持广域网；传输协议：蓝牙、Wi-Fi/蜂窝移动网络。

- 服务器最低配置：CPU 4核2.5GHz，内存32GB，存储200GB，操作系统CentOS 7，网络带宽5Mbps；数据库：MySQL 8.0。

      - 用户访问控制

- 软件采用手机号验证码/账号密码组合登录认证的方式进行用户访问控制。

      - 用户界面

- 提供图文用户界面，易于理解和操作。

      - 信息录入

- 创建账号时，用户需手动输入手机号码（账号）、密码（必填）。

- 用户可手动输入个人账号中绑定的信息，包括头像（选填）、昵称（选填）、身高（选填）、体重（选填）。

- 用户可手动输入个人身份信息，包括姓名（必填）、出生日期（必填）、性别（必填）等。

- 用户可手动选择个人健康信息，包含糖尿病病程、闭环使用经验等。

      - 数据管理

- 可以修改信息录入中除手机号外的所有信息数据。

- 手机端app及手表端app均登录账号且处于联网状态时，可将手表端app中的历史血糖、胰岛素输注记录等用户健康数据通过服务器同步到手机端，并进行存储及展示。

      - 系统设置

- 可以查看软件名称等信息。

- 可以查看软件版本、检查软件版本更新。

- 可以清除缓存。

- 可以修改密码、退出登录以及注销账号，注销账号前需要使用登录账号的手机号码进行验证码确认。

- 可以查看用户协议及隐私政策，且可撤回对隐私协议的授权。

      - 扫一扫

- 在手机端app中登录账号后，可以通过扫描手表端app中的二维码在手表端app登录账号。

      - 数据同步

- 在手机端app以及手表端app均登录同一账号后，手表端app将自动定期将本地的健康数据同步到服务器端，手机端app在打开时自动从服务器端同步数据，用户亦可点击手机端app首页上的同步按钮主动进行数据同步，用户可在同步完成后在手机端查看健康数据。

      - 参数设置

- 在确保手机端app以及手表端app均登录同一账号之后，可在手机端对手表端app中的闭环算法参数、提醒开关及触发阈值等设置进行修改，更改将自动通过服务器同步到手表端app中，此外需注意，若在手机端app上更改参数设置时手机端app或手表端app处于离线状态，将提示用户可通过蓝牙连接进行参数修改的同步。

      - 数据回顾

- 手机端app提供数据回顾功能，可以在图表中按天显示历史血糖曲线、胰岛素输注剂量记录等信息，以及该天的TIR、总输注剂量等指标信息。

      - 开机自检

- 手机端app首次打开时进行软件运行环境的检测，如不符合要求则弹出提示。

      - 消息提示

- 信息录入时，若用户跳过必填项或填写内容不符合规范，则弹出相应提示。

- 用户使用账号密码组合进行登录时，若输入错误的账号密码组合，弹出账号密码错误提示，用户可重试或点击忘记密码。

- 用户使用手机号验证码进行登录时，若输入的验证码错误，弹出验证码错误提示，用户可重新输入，亦可在倒计时结束后重新发送验证码。

- 手机端app中进行账号登录、数据同步等操作时若设备未联网，弹出提示告知用户该操作需要联网。

- 手机端app中进行参数设置时若手机或登录同一账号的手表处于离线状态，则弹出提示，告知用户该操作需要将设备联网，或者，用户可以选择通过蓝牙将手表和手机连接以使参数设置立即生效。

- 手机端app首次打开时进行软件运行环境检测，若不符合运行环境中列出的要求，则弹出提示，告知用户软件有可能无法按预期工作。

  - 数据连接方式

- 手表端app与CGM及胰岛素泵之间均采用蓝牙无线连接进行通信，数据加密保护。此外，装有手机端app以及手表端app的移动计算终端均通过https协议与服务器进行通信。

  - 系统内软件间的数据流通

- 手机端app中可进行参数设置并通过服务器或蓝牙连接同步至手表端app；手表端app的历史血糖读数、胰岛素输注记录等健康数据可以通过服务器同步至手机端app并进行查看。

  - 性能效率

- 手机端app及手表端app从打开应用到进入首页显示的时间不超过8s。

- 服务器端最多支持500个用户同时登录账号、同步健康数据，平均响应时间小于10s。

  - 网络安全

- 符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则（2022年修订版）》中的要求。

    - 自动注销

- 每个登录会话生成相应的token，token过期后，登录状态失效，用户再次访问时需要重新使用账号密码组合登录。

    - 审核

- 对软件使用记录提供可追溯性检测。软件的关键事件以日志的形式独立存储，主要包括：账号登入登出、数据同步以及关键设置的修改、大剂量输注等。

    - 授权

- 软件提供基于账号的授权管理。用户登陆后才可访问软件的所有核心功能。

    - 节点鉴别

- CGM与手表端app、胰岛素泵与手表端app的通信均基于蓝牙通信协议，设备之间的配对确保只有经过授权的设备可以建立连接，且会进行身份验证确保通信双方的身份可信。

- CGM只有在被配对的手表端app释放之后才可连接到其他手表端app；胰岛素泵只有经手动确认获取连接码并在手表端app中输入后才可连接到其他手表端app；手表只有与配对的手机取消配对，才可连接到其他手机。

- 手机端app及手表端app需要拿到服务器端分发的基于RSA + AES算法生成的token才可与服务器进行数据交互，充分确保系统内互相连接通信的各节点是经过鉴别验证的。

    - 人员鉴别

- 手表端app、手机端app使用基于账号的人员鉴别，未登录的用户无法使用，登陆后的用户可访问软件的所有核心功能。充分确保只有合法用户的合规性操作才可使用本产品。

    - 连通性

- CGM与手表端app、胰岛素泵与手表端app间的通信均基于安全的蓝牙连接，连接双方需进行节点鉴别，且数据均为加密传输；若连接断开，手表端app会有相应的提示或警报，且软件内设计有对不同情况的响应措施以确保安全性。

- 手表端app及手机端app与服务器之间基于HTTPS协议进行数据加密传输，未联网时，相关的操作如账号登录、健康数据云端同步等不可用，待网络连接恢复后可进行操作。

    - 系统加固

- 手表端app、手机端app需要用户登录之后才可使用。

- 手表端app、手机端app 中进行涉及安全性（如大剂量胰岛素输注）以及数据保密性、完整性（如账号删除）等操作时需要进行二次确认，必要时还会要求用户进行手机号验证码确认。

- 软件使用腾讯的T-Sec服务进行应用加固，且上市后的更新由厂家通过官方渠道进行发布。

    - 数据完整性与真实性

- 系统内各硬件部件之间使用蓝牙协议进行数据加密传输，手机端app、手表端app通过https协议与服务器进行加密通信，每次请求，使用AES对请求头中的messageId值和时间戳进行加密验证，确保数据完整性和真实性。

    - 数据备份和灾难恢复

- 手表端app及手机端app会自动将健康数据、参数设置及账号、个人信息等数据同步至服务器端存储，确保本地设备遭受意外或发生错误时这些数据仍是可用的；选用可靠的云服务供应商以确保云端数据存储的可靠性。

    - 数据存储保密性和完整性

- 用户密码以密文方式存储在数据库中；医疗数据在移动计算终端本地均为加密存储；服务器端的存储有冗余设计；云服务器管理平台OSS安全配置信息设置为私有，保证数据存储的保密性与完整性。

    - 数据传输保密性

- 手表端app与CGM及胰岛素泵之间均通过节点鉴别后建立蓝牙连接，数据加密传输。

- 手机端app及手表端app与服务器之间的通信基于https协议，每次请求，使用AES对请求头中的messageId值和时间戳进行加密验证，提供足够的安全性。

    - 数据传输完整性

- CGM与手表端app之间的通信支持断点续传；手表端app与CGM、胰岛素泵以及手机端app之间的蓝牙通信使用CRC算法进行校验；手机端app及手表端app与云服务器之间的通信基于HTTPS协议，数据加密传输，且使用MD5对传输的数据进行校验以确保数据传输的完整性。

    - 网络安全补丁升级

- 软件运行操作系统以及云计算服务提供不断更新的安全升级能力。

- 软件本身的升级由厂家通过官方渠道发布。

    - 现成软件清单

- 在产品说明书中为用户提供软件的运行环境清单。

    - 现成软件维护

- 定期分析和评估软件运行环境及使用的第三方解决方案后续发布的所有补丁对已发布版本软件的影响，视情况进行用户告知或软件的维护升级。

    - 网络安全指导

- 产品使用说明书中提供了产品管理和使用信息，同时提供了器械制造商的联系方式，以确保用户可以将可能存在的安全漏洞和问题通知器械制造商，器械制造商提供网络安全指导的售后服务。

    - 网络安全特征配置

- 手表端app、手机端app的网络安全能力相关配置无法由用户自行更改，由制造商通过产品升级进行更新。

    - 恶意软件探测与防护

- 云计算服务器管理平台以及手表端app、手机端app运行的系统提供恶意软件检测和防护服务；此外，维护人员定期对软件进行安全补丁升级。

  - 标准和法规需求

- GB/T 42062-2022《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》。

- GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。

- YY/T 0664-2020《医疗器械软件 软件生存周期过程》。

- YY 9706.108-2021《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》。

- YY/T 9706.110-2021《医用电气设备 第1-10部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：生理闭环控制器开发要求》。

- 国内GMP适用法规识别：

《医疗器械软件注册技术审查指导原则（2022年修订版）》

《医疗器械网络安全注册审查指导原则》

《移动医疗器械注册技术审查指导原则》